
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
BÁO CÁO HỌC THUẬT HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018 – 2019

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUAN TRẮC LIÊN TỤC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH THEO THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ GNSS/CORS
Người báo cáo: PGS.TS Phạm Công Khải
                               Đơn vị : Bộ môn Trắc địa mỏ

  Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
Hà Nội - 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
BÁO CÁO HỌC THUẬT HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018 – 2019

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUAN TRẮC LIÊN TỤC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH THEO THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ GNSS/CORS
Phòng KHCN                                Bộ môn                                Người báo cáo
                                                                              PGS. TS Phạm Công Khải
Hà Nội - 2019
MỤC LỤC
	
	Nội dung
	Trang

	
	Mở đầu
	2

	
	Chương 1  

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC LIÊN TỤC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 
	3

	1.1
	Nguyên lý hoạt động của hệ thống quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình
	3

	1.2
	Các thành phần của hệ thống quan trắc
	4

	1.3
	Thiết kế phát triển thiết bị thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS ở trạm quan trắc
	7

	1.4
	Xây dựng chương trình điều khiển cho thiết bị thu nhận và truyền số liệu GNSS
	10

	
	Chương 2

CÔNG NGHỆ THU NHẬN VÀ TRUYỀN DẪN SỐ LIỆU GNSS
	12

	
2.1
	1. Tín hiệu NMEA
	12

	2.2
	Mô tả chuẩn đầu ra NMEA
	13

	2.3
	Giải mã các dạng tin nhắn NMEA 
	14

	
	Chương 3

THÀNH LẬP PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC LIÊN TỤC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH
	21

	3.1
	Các thuật toán xác định dịch chuyển biến dạng công trình
	21

	3.2
	Các thuật toán tính đổi tọa độ
	22

	3.3
	Xây dựng phần mềm xử lý số liệu quan trắc
	24

	3.4
	Kiểm nghiệm đánh giá độ chính xác của hệ thống thiết bị quan trắc 
	27

	
	Kết luận
	31

	
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	32


MỞ ĐẦU

Hiện nay, trên thế giới có nhiều quốc gia xây dựng hệ thống định vị vệ tinh như hệ thống GLONASS của Liên bang Nga, hệ thống GALILEO của Cộng đồng Châu Âu, hệ thống COMPASS của Trung Quốc đã tạo ra những thay đổi to lớn về tương lai của công nghệ định vị vệ tinh. Thêm vào đó, bản thân hệ thống định vị GPS của Mỹ cũng đang có các chương trình nâng cấp nhằm cải thiện và nâng cao khả năng tích hợp cũng như độ chính xác của số liệu mà hệ thống này đang cung cấp. 

Sự kết hợp của các hệ thống GPS, GLONASS, GALILEO và COMPASS sẽ hình thành nên hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (Global Navigation Satellite System – GNSS), nó sẽ cung cấp số lượng vệ tinh nhiều hơn so với số lượng vệ tinh hiện có của GPS, vì vậy nâng cao được độ chính xác của các máy thu mặt đất và cung cấp được nhiều ứng dụng hơn.       

Với hệ thống GNSS công tác định vị trên mặt đất sẽ được thực hiện theo xu thế mới đó là thiết lập mạng lưới các trạm tham chiếu hoạt động liên tục (Continuously Operating Reference Station - CORS) thay thế cho mạng lưới trắc địa truyền thống.
Một trong những ứng dụng của công nghệ GNSS CORS là để quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình. Tuy nhiên việc quan trắc cần phải có hệ thống thiết bị chuyên dùng. Hiện nay các thiết bị quan trắc liên tục thường có giá thành rất cao, không phù hợp với quy chuyển ở Việt Nam.

Nhận thấy vai trò to lớn của việc ứng dụng công nghệ GNSS/CORS trong công tác Trắc địa ở Việt Nam, vì vậy báo cáo: “Nghiên cứu thiết kế, phát triển và chế tạo thiết bị quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực dựa trên công nghệ GNSS/CORS” đã được tác giả và nhóm nghiên cứu thực hiện trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình.

CHƯƠNG 1
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC LIÊN TỤC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 
1.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình

Hệ thống quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực được định nghĩa là một hệ thống làm việc liên tục với mục đích chính theo dõi, giám sát sự dịch chuyển biến dạng công trình một cách liên tục tức thời. Như vậy đòi hỏi hệ thống phải có phần cứng tốt và phần mềm được tối ưu hóa cho sự làm việc liên tục 24/7. Nguyên lý hoạt động của hệ thống trạm quan trắc liên tục dịch chuyển biến dạng công trình được xây dựa trên nguyên lý hoạt động của hệ thống GNSS/CORS. (hình 1.1).

[image: image1.png]GPS/GLONASS/GALILEO/COMPASS

Hé thong tram quan tréc lién tuc
(CMSS)

Receiver
GNSS

GNSS Data Modem
AREIIA o iter Internet khiong day

Hé thong tram tham chiéu hoat ding lién tue
(CORS)





Hình 1.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình bằng công nghệ GNSS/CORS

Tín hiệu vệ tinh GNSS được ăngten (1) thu nhận, được truyền về bộ thu GNSS thông qua một dây cáp chuyên dụng, tại đây tín hiệu vệ tinh được giải mã và đi qua modem (3) về máy tính chủ (4). Thông qua máy tính chủ được kết nối với một đường truyền Internet với một địa chỉ IP tĩnh cố định, có thể phân cấp quản lý, tùy theo từng đối tượng người sử dụng bằng hai phần mềm đi kèm: NRS-Station (phục vụ tính toán số liệu, phân bổ số liệu trạm thu tĩnh) và NRS-Server cung cấp thông tin sai phân cho điểm đo di động, xử lý số liệu của mạng lưới đo động RTK, đồng thời hiệu chỉnh các số nguyên đa trị của toàn mạng, thiết lập mô hình cải chính (gồm cải chính sai số tầng đối lưu, tầng điện ly, quỹ đạo vệ tinh). Các số liệu ở trạm CORS được thu liên tục với tần suất 1 giây, 15 giây hoặc 30 giây tùy vào yêu cầu của người sử dụng và được thiết đặt trong phần mềm NRS-Station. Số liệu được lưu trữ trong một thư mục nhất định trong máy chủ theo chuẩn định dạng của tệp RINEX.
Cơ chế truyền dẫn số liệu cải chính RTCM và thông tin trị đo NMEA được thực hiện theo giao thức NTRIP (Network Transport of RTCM via Internet Protocol)  trên nền mạng IP. (Hình 1.2)

[image: image2.png]NTRIP Client (1) NTRIP Client (n)

HITP Streams

NTRIP Server (1) NTRIP Server (m)

il T
ZF— NTRIP Source (1) |... NTRIP Sourcer (p) —ZF





Hình 1.2. Cơ chế  truyền dẫn số liệu của trạm CORS theo giao thức NTRIP
Tín hiệu vệ tinh GNSS được ăng ten thu nhận sau đó truyền đến bộ thu thông qua cáp truyền dữ liệu (NTRIP Source), dữ liệu từ bộ thu được truyền đến máy chủ qua modem bằng đường truyền internet (NTRIP Server), modem ở máy chủ trung tâm được mở sẵn các cổng vào và đặt địa chỉ IP để số liệu từ các trạm CORS truyền về (NTRIP Caster). Modem của máy chủ trung tâm phải mở tất cả các cổng trùng với cổng của từng trạm CORS. Máy chủ trung tâm có nhiệm vụ truyền số liệu cải chính đến cho các trạm động Rover bằng NTRIP Client.
1.2. Các thành phần của hệ thống quan trắc
Hệ thống quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình được nghiên cứu phát triển dựa trên công nghệ GNSS/CORS. Toàn bộ hệ thống gồm có hai phần. Phần thứ nhất là hệ thống trạm CORS (Continuously Operating Reference Station) và phần thứ hai là hệ thống trạm quan trắc CMSS (Continuously Monitoring Station System).

1.2.1. Hệ thống trạm CORS

Hệ thống trạm CORS là hệ thống được đặt tại nơi cách xa công trình, trên hệ thống mốc cố định chắc chắn và khoan sâu xuống tầng đá gốc khác với các trạm CORS bình thường. Hệ thống này tích hợp máy thu tín hiệu GNSS, bộ giải mã tín hiệu và máy tính Server hoạt động 24/24h có nhiệm vụ thu tín hiệu sau đó tính ra số cải chính để truyền về Rover dưới dạng thức truyền thông TCP/IP. Toàn bộ hệ thống được kết nối với mạng lưới IGS hoặc các mạng lưới nội bộ tương tự. Sơ đồ một hệ thống trạm CORS được thể hiện ở (hình 1.3) 

[image: image3.png]Angten
GNSS

1

2207 Ac /120 0

Povee suppiy

Power surge voltage protector

Bj hrudién

Aotenna lohtoing arrester CORS receiver  Sianal ntester





Hình 1.3.  Sơ đồ hệ thống trạm CORS

Hệ thống trạm CORS bao gồm các thành phần sau:

+ Ăng ten thu tín hiệu vệ tinh GNSS

+ Bộ thu nhận và giải mã tín hiệu vệ tinh CORS recever

+ Hệ thống máy chủ Server

+ Hệ thống mạng truyền thông

+ Nguồn cấp điện

+ Hệ thống ổn định và lưu trữ điện năng

+ Dây kết nối

+ Hệ thống chống Sét

+ Một số hệ thống khác…
Chức năng chính của hệ thống trạm CORS là thu tín hiệu vệ tinh GNSS, tính toán và truyền số liệu cải chính cho các trạm Rover. Khi tích hợp chức năng quan trắc cho hệ thống thì hệ thống trạm CORS được định nghĩa lại với vai trò là một máy chủ trung tâm có chức năng thu nhận các tín hiệu số liệu từ các Rover hoạt động liên tục nhằm mục đích tính toán các thông số để xác định được vị trí chính xác của Rover một cách liên tục theo thời gian.

Không chỉ xác định về mặt tọa độ, hệ thống CORS còn phân tích một số yếu tố khác như hướng gió, nhiệt độ công trình, tốc độ gió… để đưa ra một cách chính xác những sự thay đổi quan trọng của một công trình từ đó chương trình trong trạm CORS có thể tính toán và xử lý các thông tin này để đưa ra các thông số, các dự báo cho tòa nhà. Cung cấp các dữ liệu cần thiết cho khí tượng và một số ngành khoa học khác. Một hệ thống trạm CORS hoàn chỉnh được thể hiện như hình 1.4.

[image: image4.png]



Hình 1.4. Hệ thống trạm CORS 

1.2.2. Hệ thống trạm quan trắc

Hệ thống trạm quan trắc hoạt động liên tục là một hệ thống được đặt trực tiếp trên công trình 24/24h và được kết nối với trạm CORS thông qua giao thức TCP/IP. Chức năng chính của hệ thống trạm quan trắc là thu tín hiệu vệ tinh GNSS và truyền toàn bộ thông tin thu nhận được về máy chủ của hệ thống trạm CORS.
Hệ thống trạm quan trắc bao gồm các thành phần sau:

+ Ăng ten thu tín hiệu vệ tinh GNSS

+ Bộ thu nhận và truyền dẫn số liệu quan trắc
+ Modem internet không dây
+ Ắcquy 12 v

+ Tấm pin năng lượng mặt trời

+ USB 3G (DCOM 3G) hoặc 4G có gắn Sim đã đăng ký dịch vụ của bất kỳ nhà mạng nào cung cấp dịch vụ.


+ Cáp nối máy thu GNSS với bộ thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS.

+ Dây nối nguồn từ ắc quy và từ tấm pin năng lượng mặt trời đến bộ thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS.

+ Dây internet có hạt

Một hệ thống trạm quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình dựa trên công nghệ GNSS/CORS được thiết kế, phát triển thể hiện như hình 1.5

                                      
[image: image5]
Hình 1.5. Hệ thống trạm quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình
1.3. Thiết kế phát triển thiết bị thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS ở trạm quan trắc
Thu nhận và truyền dẫn số liệu từ trạm quan trắc về máy chủ của trạm CORS được thực hiện liên tục nhằm cung cấp vị trí không gian của điểm quan trắc theo thời gian thực. Thiết bị thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS được nghiên cứu, thiết kế và phát triển gồm có các module chính như ở hình 1.6.
[image: image6.png]



Hình 1.6. Một số module phần cứng để phát triển thiết bị thu nhận và truyền  dẫn 
số liệu GNSS
Tên các module chính để phát triển thiết bị thu nhận và truyền  dẫn số liệu GNSS  thể hiện như ở bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Tên các module chính để phát triển thiết bị thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS
	TT
	Tên module chính

	1
	Module xử lý tín hiệu vệ tinh GNSS

	2
	Module Bluetooth

	3
	Module thu nhận tín hiệu Max232

	4
	Module xử lý dữ liệu Arduino UNO R3

	5
	Module thời gian thực

	6
	Module Ethernet Shield W5100


1.3.1. Module xử lý tín hiệu vệ tinh GNSS
Bo mạch thu nhận tín hiệu vệ tinh GNSS được lựa chọn để thiết phát triển hệ thống quan trắc của hãng SkyTra có số hiệu là S2525F8-GL-RTK EVB:RTK MODULE EVALUATION BOARD (hình 1.7). 

[image: image7.png]Céngra
(TX1)
NMEA

Chng vho
®X2)
RTCM

61 véi

=P ang ten

sasasie00ATX

ot n1s3aoL

HIAmn




Hình 1.7. Bo mạch thu nhận tín hiệu vệ tinh GNSS
Bo mạch gồm có 3 cổng, một cổng nối với ăng ten thu tín hiệu vệ tinh GNSS, một cổng vào để nhận sô liệu cải chính RTCM nhận từ trạm CORS, một cổng ra truyền số liệu đo đã cải chính định dạng NMEA về máy tính chủ.
1.3.2. Module thu nhận tín hiệu Max232

Module thu nhận tín hiệu Max232 được biết đến như một thiết bị chuyển tín hiệu RS232 (Recommeded Standard 232) thành tín hiệu logic TTL (Transistor-Transistor Logic). Để có thể tạo sự giao tiếp giữa các thiết bị dùng chuẩn RS232 và thiết bị dùng chuẩn TTL. Đặc điểm của module là có độ chính xác cao, độ tin cậy về hoàn thiện dữ liệu cao.

Cấu tạo của Module thu nhận tín hiệu Max232 (hình 1.8) bao gồm:

+ Cổng com RS232 

+ Chíp giao tiếp IC Max 232

+ Tụ, trở và các pin nối ra

+ Pin nối vào là zack cắm 9 chân chuẩn RS232

Các pin nối ra bao gồm VCC(+5V), GND, RXD, TXD

[image: image8.jpg]



Hình 1.8. Module thu nhận tín hiệu Max232

Đặc điểm chính của IC Max232 là có tốc độ xử lý cao, dòng điện tiêu thụ và độ trễ tín hiệu nhỏ.

1.3.3. Module xử lý dữ liệu Arduino UNO R3

Đây là module điều khiển trung tâm có nhiệm vụ điều khiển các module khác hoạt động, mọi mã code được nạp trực tiếp lên vi xử lý ATmega 328. Trong các giao thức truyền dẫn tín hiệu, ATmega328 có nhiệm vụ nhận dữ liệu tính toán và trả về các module kết nối bằng các lệnh điều khiển, các dữ liệu từ đây tạo thành các vòng kết nối liên tục và phụ thuộc vào nhau.

Module được thiết kế với 7 chân analog, 13 chân digital, 6/13 chân digital tích hợp. Bo mạch chạy trong vùng điện áp trực tiếp DC từ 7V đến 20V, chíp ATmega 328 hoạt động ở mức điện áp ổn định 5V, chíp có cường độ 0.2mA toàn bộ Board có mức tiêu thụ điện năng là 2,5W. Module xử lý dữ liệu Arduino UNO R3 như ở (hình 1.9).
[image: image9.png]



Hình 1.9. Module xử lý dữ liệu Arduino UNO R3

Chíp ATmega 328 là dòng chíp mới, họ nhà AVR hoạt động trên nền 8bit 4/8/16/32K Bytes của hệ thống bộ nhớ tự động làm việc. 256/512/512/1K Bytes bộ nhớ ROM, 512/1K/1K/2K Bytes bộ nhớ SRAM.
1.3.4. Module thời gian thực

Module thời gian thực (Real Time Module) có tác dụng cấp thời gian thực cho Arduino để xác định được thời điểm truyền dữ liệu từ trạm Rover về trạm CORS. Module thời gian thực (hình 1.10) được hiệu chỉnh định kỳ từ thời gian vệ tinh nên luôn đảm bảo độ chính xác cần thiết cho mọi hoạt động trên hệ thống Rover.

[image: image10.jpg]


   [image: image11.jpg]



Hình 1.10. Module thời gian thực( Real Time Module) 

Module thời gian thực giao tiếp trực tiếp với Arduino bằng chuẩn IC2s chân analog 5 và analog 6. Module được cấp nguồn 5V trực tiếp từ Board Arduino (hình 1.11).
[image: image12.jpg]



Hình 3.11. Kết nối Arduino với module Real Time

1.3.5. Module lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu về máy chủ Ethernet W5100

        Đây là hệ thống truyền dẫn cũng là hệ thống lưu trữ dữ liệu. Module tích hợp chíp xử lý Ethernet W5100 cho tốc độ truyền mạng LAN lên tới 100Mbps. Tích hợp thêm tính năng gắn thẻ nhớ Micro SD lên tới 4Gb (hình 1.12).
[image: image13.png]



Hình 1.12. Module Ethernet Shield W5100

Trên Module còn tích hợp các đèn báo trạng thái bao gồm đèn báo mạng LAN, Full, RX,TX… giúp cho việc kiểm soát lỗi trở nên dễ dàng linh hoạt hơn.

Tất cả các Module trên được tích hợp với nhau và kết nối với nhau tạo nên một bộ thu nhận và truyền dữ liệu GNSS từ trạm quan trắc về máy chủ quản lý trạm CORS  (hình 1.13).
[image: image14.png]



Hình 1.13. Thiết bị  thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS
1.4. Xây dựng chương trình điều khiển cho thiết bị thu nhận và truyền số liệu GNSS

Bộ truyền dữ liệu GNSS sau khi được thiết kế lắp đặt, để hệ thống này hoạt động được cần phải thành lập một phần mềm điều khiển. Phần mềm được viết theo đúng định dạng NMEA, sử dụng công cụ Arduino và ngôn ngữ lập trình C# (hình 1.14).  

[image: image15.png]File Edit Sketch Tools Help

SWprint('1');
SWprint (10);

Dane Saving

Avduina/Genuino Uno on COMB




Hình 1.14. Mã nguồn phần mềm xử lý dữ liệu trả về từ bộ thu  tín hiệu Max232

Toàn bộ mã nguồn chương trình điều khiển thiết bị thu nhận và truyền dẫn dữ liệu GNSS được thể hiện ở phụ lục số 1.

Chương trình sau khi được viết và kiểm tra lỗi, được nạp vào bộ truyền dữ liệu GNSS thông qua cổng kết nối USB với máy tính nhờ công cụ lập trình của Arduino.
CHƯƠNG 2

CÔNG NGHỆ THU NHẬN VÀ TRUYỀN DẪN SỐ LIỆU GNSS

2.1. Tín hiệu NMEA

NMEA 0183 là tiêu chuẩn kỹ thuật cho giao tiếp kết hợp điện với tín hiệu thông tin liên lạc cho các thiết bị hàng hải như echo sounder, máy dò ngang (sonar), máy đo gió (anemometer), gyrocompass, autopilot, thiết bị thu GPS ... Tiêu chuẩn được xây dựng bởi Hiệp hội Điện tử Hàng Hải Quốc gia Mỹ (National Marine Electronics Association - NMEA). Tiêu chuẩn này thay thế cho các tiêu chuẩn trước đó là NMEA 0180 và NMEA 0182. Sắp tới sẽ được thay thế bằng tiêu chuẩn mới hơn NMEA 2000. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này vẫn được nâng cấp thường xuyên. Phiên bản V4.10 được công bố vào đầu tháng 5 năm 2012.
Tiêu chuẩn điện được sử dụng là EIA-422, hầu hết phần cứng với NMEA-0183 kết nối qua cổng EIA-232.
NMEA 0183 sử dụng mã tiêu chuẩn ASCII 
Cấu hình nối tiếp (Lớp dữ liệu) như sau:
-Tốc độ chuẩn Baud:     4800

-Data bits :           8

-Parity :                None

-Stop bits :            1

-Handshake :         None
Quy tắc giao thức lớp ứng dụng NMEA
Dòng dữ liệu đầu tiên của giao thức NMEA bắt đầu bằng dấu $. Các số liệu được cách nhau bởi dấu phảy (,), sau dấu phảy có ký tự khoảng trống gồm có các dòng dữ liệu GPGSA, GPRMC, GPVTG, GPGGA.

- GPGSA: Global Positioning Active Satellites, Nói lên số vệ tinh hiện đang gần với module của ta, càng nhiều vệ tinh thì dữ liệu càng chính xác.

- GPRMC: Global Positioning Recommended Minimum Coordinates. Đây là dữ liệu chính, nếu dữ liệu nhận thành công thì nó gồm thông tin Kinh độ, Vĩ độ, Tốc độ (trong đơn vị hải lý).

- GPVTG: Global Positioning Course Over Ground (Track Good), Chứa thông tin về tốc độ của mặt đất là bao nhiêu hải lý và bao nhiêu km/h.

- GPGGA: Global Positioning System Fix Data, chứa các dữ liệu nhằm nâng cao độ chính xác của vị trí, ví dụ như độ cao chẳn hạn. Nó gọi là chuỗi RMC
Năm ký tự tiếp theo xác định "người nói" (dùng hai ký tự) và loại tin nhắn (ba ký tự).

Trường dữ liệu theo sau dùng dấu phẩy để phân cách.

Nếu dữ liệu không có, trường tương ứng để trống (không có ký tự trước dấu phân cách tiếp theo - xem phần tin mẫu dưới đây).

Ký tự đầu tiên sau trường dữ liệu cuối cùng là dấu hoa thị *, nhưng chỉ được đưa vào nếu có mã kiểm tra chẵn lẻ.

Sau dấu hoa thị là mã kiểm tra chẵn lẻ gồm 2 số hệ hexadecimal. 

<CR> <LF> kết thúc tin nhắn.
2.2. Mô tả chuẩn đầu ra NMEA

Giao thức đầu ra hỗ trợ tiêu chuẩn NMEA-0183 bao gồm các thông tin được thực hiện bao gồm GGA, GLL, GSA, GSV, VTG, RMC, ZDA và GNS. Tin nhắn NMEA có cấu trúc câu sau đây:
2.2.1.Cấu trúc chung của giao thức chuẩn NMEA

$aaccc,c–c*hh<CR><LF>
Chi tiết của cấu trúc câu được giải thích trong bảng 2.1
Bảng 2.1. Quy cách của giao thức chuẩn NMEA

	Ký tự
	Hex
	Mô tả

	“$”
	24
	Bắt đầu câu

	aaccc
	
	Trường địa chỉ. "aa" là mã nhận diện người nói.   "Ccc" xác định loại câu

	“,”
	2C
	Dấu phân cách giữa các trường

	C–c
	
	Khối câu lệnh

	“*”
	2A
	Dấu phân cách Checksum

	Hh
	
	Trường tổng hợp

	<CR><LF>
	0D0A
	Kết thúc câu


Trường tổng hợp là 8-bit độc quyền OR (không bắt đầu hoặc dừng bit) của tất cả các ký tự trong câu. Kiểm tra bao gồm 2 ký tự và được đại diện như là một số hex.
2.2.2. Các loại tin nhắn NMEA khi định vị GPS  

Các loại tin nhắn NMEA khi định vị vệ tinh GPS được thể hiện ở bảng 2.2
Bảng 2.2. Các loại  tin nhắn NMEA khi định vị GPS
	$ PGGA
	Thời gian, vị trí và sửa chữa dữ liệu liên quan của người nhận. 

	$ GPGLL
	Vị trí, thời gian và tình trạng hiệu chỉnh. 

	$ GPGSA
	Được sử dụng để đại diện cho ID của vệ tinh được sử dụng để hiệu chỉnh vị trí. 

	$ GPGSV
	Thông tin vệ tinh về độ cao, góc phương vị 

	$ GPRMC
	Thời gian, ngày, vị trí, khóa học và tốc độ dữ liệu. 

	$ GPVTG
	Hướng và tốc độ vệ tinh so với mặt đất. 

	$ GPZDA
	UTC, ngày, tháng, năm và múi giờ. 


2.2.3. Các loại  tin nhắn NMEA khi định vị GNSS 

Các loại tin nhắn NMEA khi định vị vệ tinh GGSS được thể hiện ở bảng 2.3
Bảng 2.3. Các loại tin nhắn NMEA khi định vị GNSS

	$ GNGGA
	Thời gian, vị trí và sửa chữa dữ liệu liên quan của người nhận

	$ GNGLL
	Vị trí, thời gian và tình trạng sửa chữa

	$GNGSA 

$GPGSA 

$BDGSA 
	Được sử dụng để đại diện cho ID của vệ tinh được sử dụng để sửa chữa vị trí. Khi cả GPS và Beidou vệ tinh được sử dụng trong giải pháp vị trí, câu $ GNGSA được sử dụng cho các vệ tinh GPS và một vệ tinh khác

Câu $ BDGSA được sử dụng cho vệ tinh Beidou. Khi chỉ sử dụng vệ tinh GPS để khắc phục vị trí, câu $GPGSA  duy nhất là đầu ra. Khi chỉ sử dụng vệ tinh Beidou, một câu $ BDGSA đơn lẻ là đầu ra.

	$GPGSV 

$BDGSV 
	vệ tinh được sử dụng trong giải pháp vị trí, câu $ GNGSA được sử dụng cho các vệ tinh GPS và một vệ tinh khác

	$GNRMC
	Thời gian, ngày, vị trí, khóa học và tốc độ dữ liệu

	$GNVTG
	Khóa học và tốc độ so với mặt đất

	$GNZDA
	UTC, ngày, tháng, năm và múi giờ


2.3. Giải mã các dạng tin nhắn NMEA 

1. Tin nhắn GGA – Global Positioning System Fix Data – Dữ liệu cải chính hệ thống định vị toàn cầu.

Thời gian, vị trí và sửa chữa dữ liệu liên quan cho máy thu GPS.
Định dạng: 
$--GGA,hhmmss.ss,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,x,uu,v.v,w.w,M,x.x,M,,zzzz*hh<CR><LF>
Các thông tin của tin nhắn GGA được thể hiện như ở bảng 2.4.
Bảng 2.4. Các thông tin của  tin nhắn GGA

	Trường
	Tên
	Mô tả

	hhmmss.ss
	Thời gian UTC
	Thời gian UTC của vị trí ở định dạng hhmmss.sss,(000000.000-235959.999)

	llll.lll
	Vĩ độ
	Vĩ độ ở định dạng ddmm.mmmm. Hàng đầu có số 0 được chèn vào nếu phần độ có một chữ số

dd phần độ

mm phần phút

mmmm phần lẻ của phút

	A
	Chỉ số biểu thị cường độ tương đối của tín hiệu (N/S)
	'N' = Bắc, 'S' = Nam

	yyyyy.yyy
	Kinh độ
	Kinh độ ở định dạng dddmm.mmmm.
Hàng đầu số 0 được chèn vào.
dd phần độ

mm phần phút

mmmm phần lẻ của phút

	A
	Chỉ báo đông tây E /W
	'E' = Đông, 'W' = Tây

	x
	Chỉ số báo chất lượng GPS
	Chỉ báo chất lượng GPS
0: không thể sửa chữa vị trí
1: sửa chữa vị trí hợp lệ, chế độ SPS
2: sửa chữa vị trí hợp lệ, chế độ GPS sai phân.

	uu
	Vệ tinh được sử dụng
	Số vệ tinh đang sử dụng, (00 - 24)

	v.v
	HDOP
	Độ suy giảm độ chính xác mặt bằng, (00.0 - 99.9)

	w.w
	Độ cao
	Độ cao so với mực nước biển trung bình (-9999,9 - 17999,9) ( mét)

	x.x
	Sự phân tách mặt Geoid
	Mét

	zzzz
	Chỉ số trạm DGPS
	Chỉ số trạm tham chiếu vi phân, 0000 – 1023
NULL khi DGPS không được sử dụng

	hh
	Checksum
	Kiểm tra tính toàn vẹn của tin nhắn


Các thông tin của một tin nhắn trị đo GGA được giải mã như ở (bảng 2.5)

Bảng 2.5. Giải mã dòng tin nhắn của trị đo GGA

[image: image41.jpg]



2.Tin nhắn GLL – Geographic Position – Latitude/Longitude (vị trí địa lý – Vĩ độ/Kinh độ)
Vĩ độ và kinh độ của vị trí vệ tinh, thời gian hiệu chỉnh vị trí và trạng thái
Định dạng:

$--GLL,llll.lll,a,yyyyy.yyy,b,hhmmss.sss,A,a*hh<CR><LF>
Các thông tin của tin nhắn GLL được thể hiện như ở bảng 2.6
Bảng 2.6. Các thông tin của  tin nhắn GLL
	Trường
	Tên
	Mô tả

	llll.lll
	Vĩ độ
	Vĩ độ ở định dạng ddmm.mmmm. Hàng đầu có số 0 được chèn vào nếu phần độ có một chữ số

	A
	Chỉ số biểu thị cường độ tương đối của tín hiệu (N/S)
	'N' = Bắc, 'S' = Nam

	yyyyy.yyy
	Kinh độ
	Kinh độ ở định dạng dddmm.mmmm.
  Hàng đầu số 0 được chèn vào.

	B
	Chỉ báo đông /tây (E/W)
	'E' = Đông, 'W' = Tây

	hhmmss.sss
	Thời gian UTC
	Thời gian UTC của vị trí ở định dạng hhmmss.sss, 

(000000.000 - 235959.999)

	A
	Trạng thái
	A = dữ liệu hợp lệ, V = Dữ liệu không hợp lệ

	hh
	Checksum
	Kiểm tra tính toàn vẹn của tin nhắn


Các thông tin của một tin nhắn trị đo GLL được giải mã như ở (bảng 2.7)

Bảng 2.7. Giải mã dòng tin nhắn của trị đo GLL


3.Tin nhắn GSA – GNSS DOP and Active Satellites (GSA – GNSS DOP và vệ tinh hoạt động)

Chế độ hoạt động thu GPS, vệ tinh được sử dụng trong giải pháp dẫn đường được báo cáo bởi câu lệnh GGA hoặc GNS và giá trị DOP.
Định dạng:

$--GSA,a,x,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,u.u,v.v,z.z*hh<CR><LF> 
Thông tin của tin nhắn GSA được thể hiện như ở bảng 2.8
Bảng 2.8. Các thông tin của  tin nhắn GSA
	Trường
	Tên
	Mô tả

	a
	Chế độ
	Chế độ
'M' = Manual, buộc phải hoạt động ở chế độ 2D hoặc 3D
'A' = Tự động, cho phép tự động chuyển đổi 2D/ 3D

	x
	Chế độ
	Kiểu cải chính
1 =  Không cải chính

2 = Cải chính 2D
3 = Cải chính 3D

	xx’s
	Chỉ số vệ tinh
	01 - 32 dành cho GPS; 33 - 64 dành cho SBAS (PRN trừ đi 87); 65 - 96 cho GLONASS (64 cộng với số khe); 193 - 197 cho QZSS; 01 - 37 dành cho Beidou (BD PRN). Vệ tinh GPS và Beidou được phân biệt bởi tiền tố GP và BD. Tối đa 12 vệ tinh được bao gồm trong mỗi câu GSA

	u.u
	PDOP
	Độ suy giảm độ chính xác vị trí (00.0 đến 99.9)

	v.v
	HDOP
	Độ suy giảm độ chính xác mặt bằng (từ 00.0 đến 99.9)

	z.z
	VDOP
	Độ suy giảm độ chính xác độ cao (từ 00.0 đến 99.9)

	hh
	Checksum
	Kiểm tra tính toàn vẹn của tin nhắn


Các thông tin của một tin nhắn trị đo GSA được giải mã như ở (bảng 2.9)

Bảng 2.9. Giải mã dòng tin nhắn của trị đo GSA


4.Tin nhắn GSV – GNSS Satellites in View (GSV – vệ tinh GNSS nhìn thấy)
Số lượng vệ tinh (SV) ở chế độ xem, số hiệu vệ tinh, độ cao, góc phương vị, và giá trị SNR. Bốn vệ tinh tối đa cho mỗi quỹ đạo.
Định dạng: 
$--GSV,x,u,xx,uu,vv,zzz,ss,uu,vv,zzz,ss,...,uu,vv,zzz,ss*hh<CR><LF> 

Thông tin của tin nhắn GSV được thể hiện như ở bảng 2.10
Bảng 2.10. Các thông tin của  tin nhắn GSV
	Trường
	Tên
	Mô tả

	x
	Số lượng tin nhắn
	Tổng số tin nhắn GSV được truyền (1-3)

	u
	Số thứ tự
	Số thứ tự của thông báo GSV hiện tại

	xx
	Vệ tinh quan sát được
	Tổng số vệ tinh quan sát (0 - 12)

	uu
	Số hiệu vệ tinh
	01 - 32 dành cho GPS; 33 - 64 dành cho SBAS (PRN trừ đi 87); 65 - 96 cho GLONASS (64 cộng với số khe); 193 - 197 dành cho QZSS; 01 ~ 37 dành cho Beidou (BD PRN). Vệ tinh GPS và Beidou được phân biệt bởi tiền tố GP và BD. Tối đa 4 vệ tinh được bao gồm trong mỗi câu của GSV.

	vv
	Độ cao
	Góc cao vệ tinh tính bằng độ, (0o – 90o )

	Zzz
	Góc phương vị
	Góc phương vị vệ tinh tính theo độ, (0o – 359o )

	ss
	SNR (Signal-to-Noise Ratio)
	C / Không trong dB (00 - 99)
Null khi không theo dõi

	hh
	Checksum
	Kiểm tra tính toàn vẹn của tin nhắn


Các thông tin của một tin nhắn trị đo GSV được giải mã như ở (bảng 2.11)

Bảng 2.11. Giải mã dòng tin nhắn của trị đo GSV


5. Tin nhắn RMC – Recommended Minimum Specific GNSS Data (số liệu GNSS rõ ràng)
Thời gian, ngày tháng, vị trí, hướng và tốc độ dữ liệu được cung cấp bởi bộ tiếp nhận dẫn đường GNSS.
Định dạng:
$--RMC,hhmmss.sss,x,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,x.x,u.u,xxxxxx,,,v*hh<CR><LF> 
Thông tin của tin nhắn RMC được thể hiện như ở bảng 2.12
Bảng 2.12. Các thông tin của  tin nhắn RMC
	Trường
	Tên
	Mô tả

	hhmmss.sss
	Thời gian UTC
	Thời gian UTC ở định dạng hhmmss.sss 
(000000.000 - 235959.999)

	x
	Trạng thái
	Trạng thái
'V' = Cảnh báo người nhận danh mục
'A' = Dữ liệu hợp lệ

	llll.lll
	Vĩ độ
	Vĩ độ ở định dạng dddmm.mmmm. Hàng đầu số 0 được chèn vào.

	A
	Chỉ số bắc /nam (N/S)
	N '= Bắc; 'S' = Nam

	yyyyy.yyy
	Kinh độ
	Kinh độ ở định dạng dddmm.mmmm.
Hàng đầu số 0 được chèn vào.

	A
	Chỉ số đông/ tây (E/W)
	'E' = Đông; 'W' = Tây

	x.x
	Tốc độ trên mặt đất
	Tốc độ trên mặt đất tính bằng hải lý (000,0 - 999,9)

	u.u
	Hướng trên mặt đất
	Hướng trên mặt đất tính theo độ (000,0 - 359,9)

	xxxxxx
	Ngày UTC
	Ngày cải chính vị trí UTC, định dạng ddmmyy

	v
	Chỉ báo chế độ
	Chỉ báo chế độ
'N' = Dữ liệu không hợp lệ
'A' = Chế độ tự trị
'D' = Phương thức sai lệch
'E' = Chế độ ước tính 

	hh
	checksum
	Kiểm tra tính toàn vẹn của tin nhắn


Các thông tin của một tin nhắn trị đo RMC được giải mã như ở (bảng 2.13)

Bảng 2.13. Giải mã dòng tin nhắn của trị đo RMC


6. Tin nhắn VTG – Course Over Ground and Ground Speed –(Hướng và tốc độ trên mặt đất)
Hướng thực tế và tốc độ tương đối so với mặt đất.
Định dạng:
$--VTG,x.x,T,y.y,M,u.u,N,v.v,K,m*hh<CR><LF>

Tin nhắn VTG được giải mã như ở bảng 2.14
Bảng 2.14. Giải mã tin nhắn VTG

	Trường
	Tên
	Mô tả

	x.x
	 Hướng
	Hướng thực trên mặt đất, độ (000,0 - 359,9)

	y.y
	Hướng
	Hướng theo la bàn trên mặt đất, độ  (000.0 ~ 359.9)

	u.u
	Tốc độ
	Tốc độ trên mặt đất tính theo hải lý (000,0-999,9)

	v.v
	Tốc độ
	Tốc độ trên mặt đất bằng km/giờ (0000,0 ~ 1800,0)

	m
	Chế độ
	Chỉ báo chế độ
'N' = không hợp lệ
'A' = Chế độ tự trị
'D' = Phương thức sai phân
'E' = Chế độ ước tính 

	hh
	checksum
	Kiểm tra tính toàn vẹn của tin nhắn


7. Tin nhắn ZDA – Time and Date (Ngày và thời gian)
UTC, ngày, tháng, năm và múi giờ địa phương.
Định dạng:
$--ZDA,hhmmss.sss,dd,mm,yyyy,xx,yy*hh<CR><LF>

Tin nhắn ZDA được giải mã như ở bảng 2.15
Bảng 2.15. Giải mã tin nhắn ZDA
	Trường
	Tên
	Mô tả

	hhmmss.sss
	 Giờ UTC
	Thời gian UTC ở định dạng hhmmss.sss (000000.000~ 235959,99)

	dd
	 Ngày UTC
	01 đến 31

	mm
	 Tháng UTC
	01 đến 12

	yyyy
	 Năm UTC
	Số năm bốn chữ số

	xx
	Múi giờ khu vực 
	00 đến +-13

	yy
	Phút khu vực
	00 đến +59

	hh
	checksum
	Kiểm tra tính toàn vẹn của tin nhắn


CHƯƠNG 3

THÀNH LẬP PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC LIÊN TỤC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH
3.1. Các thuật toán xác định dịch chuyển biến dạng công trình

3.1.1.. Thuật toán xác định dịch chuyển đứng công trình

Độ lún được xác định bằng hiệu độ cao tại thời điểm quan trắc so với độ cao ở chu kỳ được chọn làm mức so sánh (hình 3.1).

                                            ( = Hj - Hi 




(3.1)
Trong đó:

    ( là độ lún của điểm quan trắc 

    Hj là độ cao của điểm quan trắc ở chu kỳ đo thứ j

    Hi là độ cao của điểm quan trắc ở chu kỳ đo thứ i

3.1.2. Thuật toán xác định dịch chuyển ngang công trình

Về định lượng, dịch chuyển của công trình trong mặt phẳng ngang giữa hai thời điểm quan trắc được xác định thông qua đại lượng tọa độ mặt bằng (X, Y) (hình 3.1).

        -Dịch chuyển theo trục OX:

                     
[image: image16.wmf]i

1

i

X

X

X

Q

-

=

+

     






(3.2)
        -Dịch chuyển theo trục OY:

                     
[image: image17.wmf]i

1

i

Y

Y

Y

Q

-

=

+

     






(3.3)
        -Véc tơ dịch chuyển toàn phần:

                     
[image: image18.wmf]2

Y

2

X

Q

Q

Q

+

=








(3.4)
Trong các công thức trên Xi, Yi và Xi+1, Yi+1 là tọa độ của điểm quan trắc xác định được ở chu kỳ thứ i và i+1

Hình 3.1. Nguyên lý xác định chuyển dịch công trình

3.1.3. Xác định độ nghiêng của công trình
Độ nghiêng công trình là độ lệch trục đứng công trình so với đường dây dọi. Độ nghiêng được đặc trưng bằng vector độ lệch tổng hợp của điểm đang xét so với vị trí tương ứng của điểm đó tại mặt bằng gốc, thông thường vector độ nghiêng được phân tích thành 2 thành phần (hình 3.2):

-Độ nghiêng theo trục OX (ký hiệu là QX)

-Độ nghiêng theo trục OY (ký hiệu là QY)

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, độ nghiêng công trình công trình có thể được đặc trưng bằng góc nghiêng ( (là góc hợp bởi đường dây dọi với trục đứng thực tế của công trình) và hướng nghiêng chính ( (hình 3.16). Giữa góc nghiêng ((), độ nghiêng tổng hợp (Q) và chiều cao công trình (h) có mối quan hệ:

                                             
[image: image19.wmf]ρ"

h

Q

ε"

=







(3.5)
Hướng nghiêng chính ( là góc hợp bởi trục OX với hướng của vector độ nghiêng và được tính bằng công thức:

                                             
[image: image20.wmf])

Q

Q

arctg(

α

X

Y

=






(3.6)

Hình 3.2. Nguyên lý xác định độ nghiêng công trình

3.2. Các thuật toán tính đổi tọa độ

3.2.1. Tính đổi giữa hệ tọa độ trắc địa và hệ tọa độ vuông góc không gian

1).Công thức tính đổi từ (B,L,H) sang (X,Y,Z)





X = (N+H)cosB.cosL





Y = (N+H)cosB.sinL



(3.7)





Z = [N(1-e2)+H].sinB
Trong đó: B là vĩ độ trắc địa; L là kinh độ trắc địa; H là độ cao trắc địa

N là bán kính vòng thẳng đứng thứ nhất tại điểm xét:


[image: image21.wmf]B

sin

e

1

a

N

2

2

-

=

 
e là tâm sai thứ nhất của ellipsoid: 


[image: image22.wmf]a

b

a

e

2

2

-

=


a là bán trục lớn, b là bán trục nhỏ của ellipsoid.

2).Công thức tính đổi từ (X,Y,H) sang (B,L,H)


[image: image23.wmf]a)

E

(

K

H

H

-

=



[image: image24.wmf]2

2

B

Y

X

Z

K

arctg

B

+

=






(3.8)


[image: image25.wmf]X

Y

arctg

L

=


Trong đó:


[image: image26.wmf]2

'2

2

2

).Z

e

(1

Y

X

E

+

+

+

=



[image: image27.wmf]2

'2

'2

H

).Z

e

.(1

e

E

E

K

+

+

=



[image: image28.wmf])

E

H

K

e

)(1

e

(1

K

H

'2

'2

E

-

+

=


e’2 là tâm sai thứ hai của ellipsoid


[image: image29.wmf]b

b

a

e

2

2

'

-

=


3.2.2. Thuật toán chuyển đổi giữa các hệ tọa độ

1).Tính chuyển đổi hệ tọa độ WGS- 84 sang VN2000
Tọa độ của các trạm quan trắc được xác định trong hệ tọa độ WGS- 84, sau đó được tính chuyển sang hệ tọa độ VN- 2000 theo công thức (3.9).
X = ΔXo + k.(X’ + (o.Y’ - (o.Z’)

Y = ΔYo + k.(- (o .X’ + Y’ + (o.Z’)
            (3.9)      
Z = ΔZo + k.( (o .X’ - (o .Y’ + Z’)
 Trong đó:

        X, Y, Z là tọa độ vuông góc không gian trong hệ tọa độ VN-2000, (m)

        X’, Y’,Z’ là tọa độ vuông góc không gian trong hệ tọa độ WGS-84, (m)

       ΔXo , ΔYo ,  ΔZo    là các tham số dịch chuyển gốc tọa độ (m)

     (o , (o , (o   là 3 góc xoay trục tọa độ tương ứng với các trục X, Y, Z, ( radian)

        k là hệ số tỷ lệ chiều dài giữa 2 hệ.

Các tham số dịch chuyển tọa độ từ hệ WGS- 84 sang hệ tọa độ VN- 2000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố như sau:

ΔXo = -191,90441429 m; 

ΔYo = -39,30318279 m; 

ΔZo = -111,45032835 m; 

(o  = -0,00928836”; 

(o  = 0,01975479”; 
(o = -0,00427372”;

  k = 1,000000252906278.
3.3. Xây dựng phần mềm xử lý số liệu quan trắc

Số liệu quan trắc dịch chuyển biến dạng công trình được truyền liên tục từ trạm quan trắc về máy tính chủ (Server) thông qua bộ truyền dữ liệu. Một phần mềm được thiết kế và thành lập cài đặt trong máy chủ sẽ đảm nhận chức năng phân tích, xử lý số liệu GNSS từ các trạm quan trắc gửi về để xác định và hiển thị các đại lượng dịch chuyển biến dạng công trình. Phần mềm phân tích, xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình VB.Net nhờ công cụ lập trình Visual Studio 2017. Mã nguồn của phần mềm phân tích, xử lý số liệu quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình được thể hiện ở phụ lục số 2.
Có hai phần mềm được thiết kế xây dựng là SERVER GNSS CORS WDM và GNSS CORS WDM có chức năng thu nhận, xử lý, phân tích, cảnh báo, tổng hợp báo cáo kết quả quan trắc. 

3.3.1. Phần mềm SERVER GNSS CORS WDM 

Phần mềm này có chức năng thu nhận và truyền dẫn số liệu quan trắc từ các Rover đặt ở trạm quan trắc gửi về máy chủ, có khả năng thu nhận và xử lý số liệu đồng thời của  24 trạm quan trắc, phần mềm này có các tính năng chủ yếu như:

-Các chức năng về thao tác tệp số liệu đo

-Cài đặt cổng truyền số liệu cho Rover

-Các tiện ích 

- Thông tin phần mềm
 Giao diện chính của phần mềm SERVER GNSS CORS WDM được thể hiện như (hình 3.3).
[image: image30.png]Server GNSS CORS WOM

Tep DRt CicTinich Thongtin
i dit Rover
Céng

Rover1 3001 Xemdiiliéu | Bt Dau
Fover2 [3002 | [yemdiieu

Rover3 (3003 Xemdiliéu | Bét Dau
Rover4 3004 | Xemdiiliéu = Bat Bau
Rover5 |3005 | Xemdiiliéu = Bt Bau
Rover6 |3006 | Xemdiiliéu = Bt Bau
Rover7 3007 | Xemdiiliéu = Bt Bau
Rover8 3008 | Xemdiiliéu = Bt Bau
Rover9 3009 | Xemdiiliéu = Bt Bau
Rover 10 3010 | | Xemdiiliéu = Bt Bau
Rover 11 |3011 Xemdiiliéu | Bt Dau
Rover 12 3012 | | Xemdiiliéu | = B&t Bau

caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan

om
02w
om
om
om
om
om
om
om
om
om
om

Cai 43t Rover
Céng
Rover 13 [3013 | | Xemdiliéu
Rover14  [3014 | |Xemdiliéu
Rover 15 [3015_| | Xem diliéu
Rover 16 [3016 | | Xem diliéu
Rover 17 [3017 | | Xemdiliéu
Rover 18 [3018 | | Xemdiliéu
Rover 19 [3018 | | Xem diliéu
Rover20 [3020 | | Xemdiliéu
Rover21  [3021 | |Xemdiliéu
Rover22  [3022 | | Xemdiliéu
Rover2 (023 | | Xemdiliéu
Rover2¢  [302¢ | | Xemdiliéu

B& DA
B& DA
B& DA
B& DA
B& DA
B& DA
B& DA
B& DA
B& DA
B& DA
B& DA
B& DA

caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan
caan

om
om
om
om
om
om
om
om
om
om
om
om





Hình 3.3. Giao diện phần mềm SERVER GNSS CORS WDM 

Phần mềm SERVER GNSS CORS WDM có các module chính như:
1. Module theo dõi tình trạng vệ tinh GNSS (hình 3.4)
[image: image31.png]ViewNMEA183
Kiém sodt  Cai dt

60

it Thoat

404
20
o4

o

B & 67 e e

o an B ez 6o

R77

R78 R79 RSl RE2 RS3

c

2 € ¢+ C 8 cio ciB

E2 E25 E30 E36

-—GPS

1 Glorass

- Galico

Bution3

Thngtin Rover

Trangthd:  Facrotveid
Vi o
Kehds: 0
oo 0
Yem éng buse Show GPS

ThiiganGMT:  OHMS
S5ligng vétinh: 0 1

HDOP. [

Torhin: 0 [ &

‘Show Ginass

D6 hinh vé tinh

e

‘e
°

n

0
[}

210

Thng s5 sai s5 diém GST
Kich hoat GST: ~ Label26.
Thii gan tén GST  Label27

0
0 3

60 @

.. @

0

B

s 0.0’.

® 2
[

150
180

Saisbtrénkinhds: 0
Saisstenvids: 0

Saisstendocao: 0





Hình 3.4. Module theo dõi tình trạng vệ tinh GNSS
2. Module tách và lọc các tin nhắn trị đo (hình 3.5)
[image: image32.png]GGA Chuyén ddi - o

Tach tin nhdn NMEA-183

Mo Fle | [C\Users\Publc\Publc data Cos et Rover2 25201550

S5iong thrhn NWEA183 I782tnrhin
Cagndsi

Kéutinrhdn GGA GNGGA e g
Kéutinrhdn GST st ST ——
Théi gan dukén chuyén &6 86y

Lisvéo | [C\Users\PublcPublc data Cos\
® Kémtra Checksum S51ieng chufi hoén chinh
O Knéngkiémtra Checksum | pg 4= chnendg | ©

S g it

Téntch: 0% o

Checkeum 0





Hình 3.5. Module lọc và tách các tin nhắn trị đo

Module này có các chức năng kiểm tra tính toàn vẹn của các tin nhắn trị đo bằng nút chọn “CheckSum” và tách các tin nhắn chứa thông tin tọa độ điểm đo đã được hiệu chỉnh (trị đo Fixed) bằng nút chọn “Tách tin nhắn GGA” và tác các thông tin tọa độ điểm đo đã được hiệu chỉnh nhưng có sai số vị trí điểm nhỏ nhất bằng nút chọn “Tách tin nhắn GST” (hình 3.19).

3.3.3.2. Phần mềm  GNSS CORS WDM 

Phần mềm này có chức năng phân tích, xử lý số liệu GNSS từ phần mềm SERVER GNSS CORS WDM gửi đến để xác định và hiển thị các đại lượng dịch chuyển biến dạng công trình. Giao diện  của phần mềm được thiết kế xây dựng thể hiện như (hình 3.6).

[image: image33.png]B GNSS CORS WDM - o x

Tép Toychon Tienich Trogiop Thongtinphinmém Taikhodn  Admesietor  5/2/20193:18:38PM Labelt
Fover1 Fovers Fover 11 Fover 16
Tong s — Tong s — Tong s — Tong s —
L, ot o Lo o Lo o Lo o
caoa caoa caoa caoa
i i i i
Fover2 Fover7 Fover 12 Fover 17
Tong s — Tong s — Tong — Tong —
L, ook o Lo o Lo o Lo o
e s e i i e
Fover3 Fovers Fover13 Fover18
Tong s — Tong s — Tong s — Tong s —
M L, ot o Lo o Lo o Lo o
caoa caoa caoa caoa
e e e i i
Fovers Fovers Fover 14 Fover19
Tong s — Tong s — Tong s — Tong s —
= Lo o Lo o Lo o
caoa caoa caoa caoa
2
= i i i i
Fovers Fover 10 Fover 15 Fover20
Tong s — Tong s — Tong s — Tong s —
o on Lo o Lo o Lo o
caoa caoa caoa caoa

Chitig Chitig Chitig Chitig





Hình 3.6. Giao diện phần mềm  GNSS CORS WDM 

Phần mềm GNSS CORS WDM có các module chính như:
1. Module xem thông tin chung trạm quan trắc (hình 3.7).
[image: image34.png]) Xem thong tin Rover

0
330 1

300
05

n o

20

210
180

Qué tinh nhéin dil iy

“Théi gan
Kih dg.
Vi dg
Caods
HDOP
Trangthéi
Dx Label17
Dy Label18
Dz Label13

30

B

0

120

150

100%

Thngtin chuyéin dich - T6c d6 dich chuyén udctinh

0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10

o211 156
Bang tinh tosin céc dai dng dich chuyén

Xut bio cio cada

Series1





Hình 3.7. Module xem thông tin chung trạm quan trắc
2. Module lập báo cáo kết quả quan trắc (hình 3.8)
[image: image35.png]B0 cio quan tric Rover

Luia chonthai gian xudt bdo cdo
@ Kichhoat
X ban béo cdo theo Rover

Lua chon Rover [Fover T

O Kichhoat

(Cai 3t duiang déniu | Cai 03t cicthéng 5 bdo cdo

‘Chon dubng dén ki bdo cdo

w2 G-
Thai gian bit d3. Kémira
Thigankithic  [5/022015 G+
o Gron
E Cron
Xt Thoit





Hình 3.8. Module lập báo cáo kết quả quan trắc
Các phần mềm được cài đặt trên máy tính chủ (Server) của trạm CORS và chỉ chạy khi có trạm quan trắc hoạt động. 
3.4. Kiểm nghiệm đánh giá độ chính xác của hệ thống thiết bị quan trắc 

Để đánh giá độ chính xác cũng như độ ổn định của hệ thống quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực, một hệ thiết bị đã được thiết kế, chế tạo gồm một đường ray nằm ngang có gắn một thước thép để xác định chuyển dịch ngang. Mốc quan trắc với định tâm bắt buộc được gắn 4 bánh xe để có thể chuyển dịch trên đường ray. Mốc quan trắc có gắn một thước thép theo phương thẳng đứng để quan trắc chuyển dịch đứng. Thiết bị quan trắc gồm một máy thu GNSS S82 của South, bộ thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS, Modem Internet không dây, acquy, pin năng lượng mặt trời. Máy thu GNSS được đặt cố định lên mốc quan trắc, bật nút khởi động máy thu và kết nối với bộ thu nhận bằng Blutooth. Hệ thống sẽ tự động thu nhận và truyền dẫn số liệu về máy chủ. Các đèn báo sẽ hiển thị tình trạng hoạt động của hệ thống trạm quan trắc (hình 3.9).  
[image: image36.png]



Hình 3.9. Kiểm nghiệm và đánh giá độ chính xác của hệ thống quan trắc
Việc thực nghiệm quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực được tiến hành ở bốn thời gian khác nhau vào các ngày 20, 22, 24, 26 của tháng 8 năm 2018. Mỗi lần quan trắc tiến hành thu tín hiệu ở hai thời điểm cách nhau 1 giờ và dịch chuyển điểm quan trắc đi một khoảng cách nhất định. Đại lượng dịch chuyển của điểm quan trắc này được xác định dựa vào thước thép gắn trên mốc quan trắc (đại lượng này dùng để kiểm tra), sau đó dựa vào số liệu quan trắc để xác định đại lượng dịch chuyển bằng kỹ thuật đo CORS/RTK  . 

Dữ liệu thu được ở trạm quan trắc theo tiêu chuẩn NMEA 183 được gửi liên tục từ trạm quan trắc về máy chủ với tần suất 1 giây một tin nhắn. Ở bảng 3.1 thể hiện một đoạn của tệp số liệu theo tiêu chuẩn NMEA thu được ở trạm quan trắc bắt đầu từ lúc 16giờ, 47 phút, 13 giây, ngày 20/8/2018.

Bảng 3.1. Dữ liệu NMEA thu được ở trạm quan trắc ngày 20/8/2018

	$GNGGK,164713.00,082518,2104.3054650,N,10546.4090182,E,1,23,1.7,EHT-1.331,M*72

	$PTNL,GGK,164713.00,082518,2104.3054650,N,10546.4090182,E,1,23,1.1,EHT-1.331,M*57

	$GNGGQ,164713.00,082518,2104.3054650,N,10546.4090182,E,1,23,1.000,-1.331,M*36

	$GNGLL,2104.3054650,N,10546.4090182,E,164713.00,A,A*77

	$GNGNS,164713.00,2104.3054650,N,10546.4090182,E,AANA,23,0.6,-1.331,,,*63

	$GNGSA,A,3,03,10,14,16,22,26,29,31,,,,,1.1,0.6,0.9*2E

	$GNGSA,A,3,70,71,73,80,,,,,,,,,1.1,0.6,0.9*2E

	$GPGSV,3,1,10,03,12,320,41,10,28,166,44,14,57,029,49,16,37,203,46*75

	$GPGSV,3,2,10,22,30,307,46,25,16,038,,26,69,200,51,29,14,084,41*7D

	$GPGSV,3,3,10,31,50,356,51,32,51,077,50,,,,,,,,*7B

	$GLGSV,1,1,04,70,68,348,45,71,17,333,43,73,49,267,50,80,45,003,45*66

	$GAGSV,2,1,06,04,48,123,49,05,21,322,43,09,70,352,52,24,59,251,51*6F


Từ tệp dữ liệu thu được theo chuẩn NMEA của loại tin nhắn GPGGA và GPGST thu được để xử lý lọc ra những trị đo tốt nhất, quá trình xử lý tiến hành qua 3 bước sau:

Bước thứ nhất, kiểm tra tính toàn vẹn của các tin nhắn trong tệp dữ liệu NMEA

Khi các tin nhắn theo định dạng của NMEA nhận được từ Rover, cần phải kiểm tra tính toàn vẹn (đầy đủ) của các tin nhắn trong tệp dữ liệu này, nếu trong các dòng tin nhắn này thiếu hay thừa thông tin thì không sử dụng tin nhắn này để lấy số liệu. Việc kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu được thực hiện bằng cách  phân tích tất cả các ký tự trong khoảng từ $ đến * của chuỗi tin nhắn NMEA thành một chuỗi mới. Sau đó, chỉ cần thực hiện thuật toán thao tác bit XOR ký tự đầu tiên với ký tự tiếp theo, cho đến khi kết thúc chuỗi. 

Bước thứ hai, lọc ra những tin nhắn có tọa độ đã được hiệu chỉnh vị trí (Fixed). 

Trong chuỗi tin nhắn GNGGA hoặc GPGGA, nếu sau ký tự “E” là số 4 thì trị đo này đã được được hiệu chỉnh và lọc ra gia trị đó. Nếu sau ký tự “E” là số 0, 1, 2, 3 hay 5 thì không lấy trị đo này, (bảng 3.2) thể hiện một đoạn tin nhắn được lọc ra để lấy được tọa độ đã hiệu chỉnh vị trí.

Bước thứ ba, lọc những tin nhắn có tọa độ đã được hiệu chỉnh vị trí nhưng có sai số vị trí nhỏ nhất. Trong số những tin nhắn có tọa độ đã được hiệu chỉnh nhưng sai số vị trí của nó cũng khác nhau, vì vậy để nâng cao độ chính xác định vị cần lọc ra những tin nhắn có sai số vị trí điểm nhỏ nhất. Việc lọc ra tọa độ có sai số nhỏ được thực hiện bằng cách phân tích chuỗi tin nhắn GPGST hoặc GNGST. 

Bảng 3.2. Dữ liệu GNGGA theo chuẩn định dạng NMEA 0183

	$GNGGA,070309.00,2104.29999960,N,10546.41406609,E,4,22,0.7,23.698,M,-28.333,M,1.0,4095*4C

	$GNGGA,070310.00,2104.30000020,N,10546.41406564,E,4,22,0.7,23.699,M,-28.333,M,1.0,4095*41

	$GNGGA,070311.00,2104.29999998,N,10546.41406593,E,4,22,0.7,23.703,M,-28.333,M,1.0,4095*41

	$GNGGA,070312.00,2104.29999893,N,10546.41406725,E,4,22,0.7,23.700,M,-28.333,M,1.0,4095*44

	$GNGGA,070313.00,2104.29999942,N,10546.41406699,E,4,22,0.7,23.701,M,-28.333,M,1.0,4095*4F

	$GNGGA,070314.00,2104.29999894,N,10546.41406737,E,4,22,0.7,23.701,M,-28.333,M,1.0,4095*47

	$GNGGA,070315.00,2104.30000032,N,10546.41406652,E,4,22,0.7,23.689,M,-28.333,M,1.0,4095*40

	$GNGGA,070316.00,2104.29999938,N,10546.41406966,E,4,22,0.7,23.699,M,-28.333,M,1.0,4095*48

	$GNGGA,070317.00,2104.29999921,N,10546.41406725,E,4,22,0.7,23.698,M,-28.333,M,1.0,4095*49

	$GNGGA,070318.00,2104.29999947,N,10546.41406839,E,4,22,0.7,23.701,M,-28.333,M,1.0,4095*45

	$GNGGA,070319.00,2104.29999955,N,10546.41406849,E,4,22,0.7,23.696,M,-28.333,M,1.0,4095*4F

	$GNGGA,070320.00,2104.29999779,N,10546.41406726,E,4,22,0.7,23.699,M,-28.333,M,1.0,4095*4C


Từ giá trị tọa độ đã được lọc ra trong một khoảng thời gian quan trắc, tính ra giá trị tọa độ trung bình. Khi đó chuyển dịch của công trình trong mặt phẳng ngang giữa hai thời điểm quan trắc được xác định thông qua đại lượng tọa độ mặt bằng (X, Y).  

Với số liệu quan trắc của ngày 20/8/2018, xác định được các thành phần chuyển dịch ngang: 

-Chuyển dịch theo trục OX:

Qx = Xi+1 – Xi =  2330973.6773 - 2330973.6302 = 0.0471 m

- Chuyển dịch theo trục OY:

Qy = Yi+1 – Yi =   580383.4861 - 580383.4816    = 0.0045 m    

-Chuyển dịch toàn phần:   


[image: image37.wmf]2

Y

Q

2

X

Q

Q

+

=

=
[image: image38.wmf]=

+

2

0045

.

0

2

0471

.

0

0.0473 m = 47.3mm

-Dịch chuyển đứng:

                 ( = Hi+1 – Hi = 23.651 – 23.690 = 39 mm

Trong bảng 3.3 thể hiện giá trị dịch chuyển ngang và đứng xác định bằng thiết bị quan trắc và được đo trực tiếp bằng thước thép gắn trên mốc quan trắc, độ chênh lệch về chuyển dịch ngang lớn nhất là 2.3 mm, nhỏ nhất là 1.5 mm. Độ chênh lệch về dịch chuyển đứng lớn nhất là 4.2mm và nhỏ nhất là 3.5 mm 

Bảng 3.3. Đánh giá độ chính xác kết quả quan trắc dịch chuyển ngang và đứng

	Ngày quan trắc
	Dịch chuyển ngang (mm)
	Dịch chuyển đứng (mm)

	
	Đo bằng thước thép
	Quan trắc bằng thiết bị CMSS
	Sai lệch
	Đo bằng thước thép
	Quan trắc bằng thiết bị CMSS
	Sai lệch

	20/8/2018
	45
	47.3
	2.3
	35
	39.0
	4.0

	22/8/2018
	50
	51.5
	1.5
	45
	49.2
	4.2

	24/8/2018
	55
	53.2
	1.8
	55
	58.5
	3.5

	26/8/2018
	60
	57.8
	2.2
	65
	68.7
	3.7


Như vậy, với hệ thống quan trắc đã được nghiên cứu, thiết kế phát triển hoàn toàn đảm bảo yêu cầu để quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình.

KẾT LUẬN

- Thiết bị thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS được thiết kế, phát triển hoàn toàn đáp ứng được cho việc quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình được tự động và liên tục. 

-Với những lợi ích to lớn của công nghệ GNSS/CORS đem lại, cùng với sự phát triển không ngừng của các hệ thống định vị dẫn đường toàn cầu, hạ tầng viễn thông, Internet tại Việt Nam đã hoàn toàn đáp ứng và hòa nhập cùng với sự phát triển kỹ thuật công nghệ trên thế giới. Nên việc phát triển công nghệ GNSS/CORS ở nước ta trong thời gian tới đang là xu thế của nghành Trắc địa- Bản đồ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Số 05/2007/QĐ-BTNMT. 
[2]. Trần Ngọc Đông (2014), Nghiên cứu phương pháp trắc địa, phân tích biến dạng nền móng và tầng hầm công trình nhà cao tầng trong giai đoạn thi công xây dựng, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[3]. Ngô Văn Hợi và nnk (2004), Nghiên cứu xây dựng phần mềm chuyên dụng TĐCT Ver 1.0, Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ (Bộ Xây dựng), Mã số RD10-03

 [4]. Phạm Công Khải, Nguyễn Viết Nghĩa, “Phương pháp xác định tọa độ trạm CORS theo khung tham chiếu mặt đất quốc tế - ITRF bằng phần mềm Bernese 5.0”, Tạp chí Khoa học đo đạc và Bản đồ, số 18, 12-2013. 

 [5]. Trần Khánh (1991), Quy trình công nghệ quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình, Báo cáo đề tài nhánh trong đề tài cấp nhà nước 46A-05-01.
[6]. Nguyễn Quang Phúc (2006), Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế hệ thống lưới quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình, Luận án tiến sĩ kỹ thuật,
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

[7]. Nguyễn Quang Phúc (2000), “Dự báo lún công trình sau xây dựng dựa vào các kết quả đo trắc địa”, Tạp chí KHCN Xây dựng, Tập 3 (112), Hà Nội.

[8]. Nguyễn Quang Phúc (2003), “Phân tích số liệu quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình xây dựng”, Hội thảo khoa học một số vấn đề về đo đạc trong xây dựng, Viện KHCN Xây dựng, Hà Nội.

[9]. Nguyễn Quang Phúc (2006), “Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm xử lý số liệu quan trắc lún công trình xây dựng”, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, (19).

[10]. Lê Đức Tình (2012), Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quan trắc biến dạng công trình ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

[11]. Đinh Xuân Vinh (2012). Nghiên cứu phương pháp quan trắc, xử lý số liệu và phân tích biến dạng công trình công nghiệp - dân dụng trong điều kiện Việt Nam, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[12]. Lei Wang, Wu-sheng Hu. Study and Application in Road Survey on CORS Technique. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 96, 6 November 2013, Pages 1707-1711. 
[13]. Elena Giménez , Mattia Crespi, M. Selmira Garrido, Antonio J. Gil. Multivariate outlier detection based on robust computation of Mahalanobis distances. Application to positioning assisted by RTK GNSS Networks. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 16, June 2012, Pages 94–100.

[14]. Gao Jing-xiang, Hu Hong, Advanced GNSS technology of mining deformation monitoring. The 6th International Conference on Mining Science & Technology. Procedia Earth and Planetary Science 1 (2009) 1081–1088

[15]. William Stone, The Evolution of the National Geodetic Survey’s Continuously Operating Reference Station Network and Online Positioning User Service. National Oceanic and Atmospheric Administration – National Geodetic Survey, MSC01-11101 University of New Mexico Albuquerque, NM 87131 USA.
[16]. http://south.com.vn/SanPham/c-36/ Tram-CORS.html
[17]. http://geodesy.noaa.gov/CORS/.

[18]. http://holt.oso. chalmers.se/loading/
[image: image39.png]


[image: image40.png]









P2





Thời gian 17:00:02.000 


UTC





Vĩ độ: 21o 04.4617310’ (Bắc)








Kinh độ: 105o 45.8333454’ (Đông)








Fix quality:


0 = invalid 


1 = GPS fix  


2 = DGPS fix 


3 = PPS fix 


4 = RTK fix


5 = Float RTK 








Số vệ tinh đang sử dụng








HDOP


Độ suy giảm độ chính xác mặt bằng





Độ cao Ăng ten so với mực nước biển (m)





Độ chênh  giữa Elipsoid và Geoid (m)





CheckSum


(tổng kiểm tra tin nhắn)





$GPGGA,170002.000,2104.4617310,N,10545.8333454,E,4,13,0.8,10.428,M,-24.900,M,,0000*40














P1





Vĩ độ: 21o 04.4617310’ (Bắc)








Kinh độ: 105o 45.8333454’ (Đông)








CheckSum


(tổng kiểm tra tin nhắn)





$GPGLL,2104.4617310,N,10545.8333454,E,170002.000,A,R*44

















Thời gian 17:00:02.000


UTC





A-Dữ liệu hợp lệ.


V-Dữ liệu không hợp lệ





H











Chế độ cải chính 3D








CheckSum


(tổng kiểm tra tin nhắn)





$GPGSA,A, 3,27,07,23,09,11,18,08,,,,,,1.8,0.8,1.6*3F











Chỉ số của các vệ tinh





PDOP





Chế độ tự động cải chính








HDOP





VDOP





P’’1











$GPGSV, 4  ,1,14,08,79,009,55,41,54,229,50,23,51,221,51,09,50,267,52*76











Số tin nhắn GSV được truyền








Số thứ tự tin nhắn GSV 








Tổng số vệ tinh quan sát được





Số hiệu các vệ tinh quan sát được








Góc phương vị vệ tinh








Góc cao vệ tinh








CheckSum


Kiểm tra tính toàn vẹn tin nhắn











$GPRMC,170007.000,A,2104.4617292,N,10545.8333507,E,000.00,000.00,311018,,,R*70


$GPRMC,170007.000,A,2104.4617292,N,10545.8333507,E,000.00,000.00,311018,,,R*70











Thời gian


17:00:07.000


UTC








A-Dữ liệu hợp lệ.


V-Dữ liệu không hợp lệ








     21o


04.4617292’


Vĩ độ bắc








Tốc độ trên mặt đất





        105o


45.8333507’


Kinh độ đông








Hướng trên mặt đất





31:10:2018


Ngày tháng năm cải chính vị trí 





Y





X





P’’2





QY





QX





Q





P’1





P’2





(





h





H





X





Y





O





QX





QY





Q





Trục công trình





Đường dây dọi





(





(








PAGE  
3

_1502260742.unknown

_1603798500.unknown

_1603798675.unknown

_1603798836.unknown

_1603798933.unknown

_1603799096.unknown

_1603798768.unknown

_1603798632.unknown

_1603798027.unknown

_1603798132.unknown

_1596916139.unknown

_1596917526.unknown

_1502260907.unknown

_1501744754.unknown

_1501745063.unknown

_1501744727.unknown

